МЕТОДЫ СТЕРИЛИЗАЦИИ

- Физические методы стерилизации

| Метод | Аппарат | Параметры стерилизации | Материал |
| --- | --- | --- | --- |
| Прокаливание огнем | Спиртовка, газовая горелка | 1560С | Изделия из металла и стекла (бактериальные петли, пинцеты, предметные стекла) |
| Сухим жаром | Печь Пастера | 150С- 2 часа 160С- 1 час 180С- 30 мин. | Стеклянная посуда (пробирки, пипетки, чашки Петри), изделия из металла (стоматологический и гинекологический инструментарий) |
| Текучим паром | Аппарат Коха или автоклав с незакрытой крышкой | 100С дробно 3 дня подряд по 30 мин. | Питательные среды с углеводами, витаминами, молоком, нативным белком. |
| Тиндализация | Водяная баня | 56-58С в течение 1 часа (в первый день 2 часа) 5-6 дней подряд | Сыворотка крови, витамины |
| Паром под действием давления | Автоклав | 0,5 атм. 111С 20-30 мин. | Питательные среды с углеводами |
|  |  | 1 атм. 120С 20 мин. | Основные питательные среды, перевязочный материал |
|  |  | 2 атм. 138С 20-25 мин. | Обеззараживание инфицированного материала, хирургическое белье, резиновые изделия |
| Облучение ультрафиолетовыми лучами | Бактерицидные лампы | 30-60 минут | Воздух лечебных учреждений. |
| Облучение -лучами | Источник -излучения Со50 |  | Изделия одноразового использования из пластмасс (шприцы, катетеры, системы для переливания крови, хирургические перчатки) в упаковках Лекарственные препараты. |
| Фильтрование | Мембранные фильтры |  | Получение антибиотиков, бактериальных экзотоксинов, бактериофагов |

- Методы химической и физико-химической стерилизации

| Методы | Приборы | Химические вещества | Материал |
| --- | --- | --- | --- |
| Консервирование |  | Фенол (0,25-05 %), хлороформ (0,5%) мертиолят (0,01%), толулол, хиназол | Вакцины и сыворотки, питательные среды |
| Газовая | Специальные герметические контейнеры | Формальдегид, окись этилена или смесь ее с бромидом метила (смесь ОБ) | Изделия из пластмассы, аппараты для искусственного кровообращения, катетеры, зонды, хирургические перчатки (в специальной упаковке с порами для прохождения газов) |
| Аэрозольная | Распыляют за 40-50 минут до работы | 3-6 % раствор перекиси водорода, смесь 3-6 % р-ра перекиси водорода и 0,5% сульфанола | Воздух в аптечных помещениях |

Предстерилизационная обработка

| Кипячение | Стерилизатор | 100С в течение 45-60 мин. | Шприцы, иглы, мелкий хирургический инструментарий |
| --- | --- | --- | --- |